[image: image4.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC024-WZZ-1自动指示旋光仪使 用 说 明 书
目     次

1. 仪器的用途及使用范围……………….2

2. 仪器使用环境和工作条件…………….2

3. 仪器的主要技术指标和规格………….2

4. 仪器的结构及原理…………………….2

5.仪器的使用方法……………………….5

5.1操作方法…………………….………5

5.2测定浓度或含量………….………..5

5.3测定比旋度或浓度…….…………..5

5.4测定国际糖分度…….………………6

6.仪器的维修及保养….…………………6

7.仪器电原理图………………………….6

8.常见故障及其处理方法….…………..6

9.仪器成套性…………………………….7

10.售后服务事项和生产者责任………..7

1.仪器的用途及使用范围

旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定，可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。MC024-WZZ－1自动旋光仪采用光电检测器及电子自动示数装置，具有体积小、灵敏度高，没有人差，读数方便等特点。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能适应。因此广泛应用于医药、食品、有机化工等各个领域。

农业：农用抗菌素、农用激素、微生物农药及农产品成份分析。

医药：抗菌素、维生素、葡萄糖等药物分析，中草药药理研究。

食品：食糖、味精、酱油等生产过程的控制及成品检查，食品含糖量的测定。

石油：矿物油之分析、石油发酵工艺的监视。

香料：香精油之分析。

卫生事业：医院临床糖尿病分析。

2.仪器使用环境

2.1  温度：5℃～35℃

2.2  相对湿度：不大于85%

2.3  电源：AC  220V±22V，50Hz±1Hz

3.仪器的主要技术指标和规格

3.1  测定范围：－45º～+45º
3.2  准确度：±（
[image: image1.wmf]10000

5

01

.

0

´

+

°

测量值

）

3.3  可测样品最低透过率：10%（对钠黄光而言）

3.4  读数重复性：≤0.01º
3.5  读数器  自动示数

          速度：1.30º秒

          整数盘：1º／格

          小数盘：0.01º／格

3.6  单色光源：钠光灯加橙色滤色片（589.3nm）.

3.7  试管：200㎜、100㎜两种。

3.8  电源：AC  220V±22V，50Hz±1Hz
3.9  仪器尺寸：600㎜×320㎜×200㎜

3.10  仪器净重：29 kg

4.仪器的结构及原理

仪器采用20W钠光灯用光源，由小孔光栏和物镜组长成一个简单的点光源平行光管（图1），平行光经偏振镜（1）变为平面偏振光，其振动平面为00（图2 a），当偏振光经过有法拉弟效应的磁旋线圈时，其振动平面产生50Hz的β角往复摆动（图2 b），光线经过偏振镜（2）投射到光电倍增管上，产生交变的电信号。

仪器以两偏振镜光轴正交时（即OO⊥PP）作为光学零点，此时，α=0º（图3）。磁旋圈产生的β角摆动，在光学零点时得到100Hz的光电信号（曲线Cˊ），在有α1º或    α2º的试样时得到50Hz的信号，但它们的相位正好相反（曲线Bˊ、Dˊ）。因此，能使工作频率为50Hz的伺服电机转动。伺服电机通过蜗轮，蜗杆将偏振镜转过αº（α=α1或α=α2），仪器回到光学零点，伺服电机在100Hz信号的控制下，重新出现平衡指示。
a 偏振镜(1)产生    b 通过磁旋线圈后    c 通过样品后的    d 仪器示数平衡后

的偏振光在OO    的偏振光振动面以    偏振光振动面旋    偏振镜(1)反向转过

平面内振动        β角摆动            转α1º            α1º补偿了样品的
                                                      旋光度

OO偏振镜(1)的偏振轴

PP 偏振镜(2)的偏光轴

                                     曲线A光强度随旋光度α的大小而改转。

                                     曲线B、C、D：法拉弟效应使旋光度α随
                                         时间t而变化（β角摆动）

                                     曲线BˊCˊDˊ：光电流i随时间t而变化
                                         －光电信号

1．光源    2. 整数盘    3. 小数盘    4. 磁旋线圈    5. 样品室

6. 调零手轮    7. 光电倍增管

5．仪器的使用方法

5．1操作方法

5.1.1  将仪器电源插头插入220V交流电源，〔要求使用交流电子稳压器（1KVA）〕并将接地脚可靠接地。
5.1.2  打开电源开关，需经5min钠光灯预热，使之发光稳定。

5.1.3  打开直流开关，（若直流开关扳上后，钠光灯熄灭，则再将直流开关上下重复扳动1到2次，使钠光灯在直流下点亮，为正常。）

5.1.4  打开示数开关，调节零位手轮，使旋光示值为零。

5.1.5  将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室，盖上箱盖。试管中若有气泡，应先让气泡浮在凸颈处；通光面两端的雾状水滴。应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。

5.1.6取出试管。将待测样品注入试管，按相同的位置和方向放入样品室内，盖好箱盖。示数盘将转出该样品的旋光度。示数盘上红色示值为左旋（－）黑色示值为右旋（＋）。

5.1.7  逐次揿下复测按钮，重复读几次数，取平均值作为样品的测定结果。

5.1.8  如样品超过测量范围，仪器在±45处自动停止。此时，取出试管，揿一下复位按钮开关，仪器即自动转回零位。

5.1.9  仪器使用完毕后，应依次关闭示数、直流、电源开关。

5.1.10  钠灯在直流供电系统出现故障不能使用时，仪器也可在钠灯交流供电的情况下测试，但仪器的性能可能略有降低。

5．2  测定浓度或含量

先将已知纯度的标准品或参考样品按一定比例释成若干只不同浓度的试样，分别测出其旋光度。然后以横轴为浓度，纵轴为旋光度，绘成旋光曲线。一般，旋光曲线均按算术插值法制成查对表形式。

测定时，先测出样品的旋光度，根据旋光度从旋光曲线上查出该样品的浓度或含量。

旋光曲线应用同一台仪器，同一支试管来做，测定时应予注意。

5．3  测定比旋度纯度

先按药典规定的浓度配制好溶液，依法测出旋光度，然后按下列公式计算出比旋度（α）：

                        
[image: image2.wmf]LC

a

a

=

)

(


式中：α— 测得的旋光度（°）

      C— 溶液的浓度（g/ml）

      L— 溶液的长度（dm）
由测得的比旋度，可求得样品的纯度：


[image: image3.wmf]理论比旋度

实测比旋度

纯度＝


5． 4  测定国际糖分度

根据国际糖度标准，规定用26g纯度糖制成100ml溶液，用200㎜试管，在20°C用钠光测定，其旋光度为＋34.626，其糖分度。

6.仪器的维修及保养

6.1  仪器应放在干燥通风处，防止潮气侵蚀，尽可能在20°C的工作环境中使用仪器，搬动仪器应小心轻放，避免震动。

6.2  光源（钠光灯）积灰或损坏，可打开机壳进行擦净或更换。

6.3  机械部门磨擦阻力增大，可以打开后门板，在伞形齿轮，蜗轮蜗杆处加稍许钟油。

6.4  如果仪器发现停转或其它元件损坏的故障，应按电原理图详细检查或函告我厂，由厂方维修人员进行检修。

6． 常见故障及其处理方法
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	开机钠灯不亮
	1． 钠灯坏

2． 3A保险丝断

3． 电源开关坏

4．限流器坏
	1．换钠灯

2．换保险丝

3．换开关

4．送检修站维修

	开机钠灯亮，打开光源开关纳灯熄灭
	1． 1A保险丝断

2． 桥式整流开路

3． Tb1坏ce击穿
	1．换保险丝

2．送检修站维修

3．送检修站维修

	按复测度盘转，松开复测，度盘不回零
	1． Tb2、Tb3、Tb其中一只开路

2． 无高压

3． 无信号（T1～T10之间）
	送检修站维修

	按复测度盘不转
	1． T11～T18有问题

2． 伺服电机有问题
	送检修站维修









































PAGE  
4

_1026211245.unknown

_1026211544.unknown

_1026041754.unknown

