[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC016-WGW光电雾度仪

· 仪器的用途及特点

MC016-WGW光电雾度仪是根据GB2410—80及ASTM D1003—61（1997）设计的小型雾度仪。适用于平行平板或塑膜样品的测试，能广泛应用于透明、半透明材料雾度、透光率的光学性能检验。仪器具有结构小巧，使用操作方便的特点。

· 仪器的使用环境
室温：10℃ ~ 30℃；

相对湿度不大于85%；

无腐蚀性气体；

无强烈电磁场干扰；

无直接照射的阳光；

仪器不应受到影响使用的振动；

电源：电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

· 仪器的主要技术指标和规格

闭式样品舱，样品尺寸50mm×50mm；

C光源

测定范围：透光率0%—100%  雾度0%—30%；

显示方式：LCD　3 eq \o(\s\do-9(１),\s\do 0(－),\s\do 9(２))位；

最小读数：0.1%；

准确度：  透光率 1.5 %       雾度0.5 %；

重复性：  透光率0.5 %      雾度0.2 %；

电源：    AC 220V±22V，频率50 Hz±1Hz

仪器尺寸L×B×H：470mmx270mmx160mm
仪器质量（净重）： 7 kg
· 仪器的操作方法

1. 将仪器的电源插头插入插座，注意电网接地线应和大地相连。如未与大地相连，可另加一根粗软线与水管相连（水箱水管无效）；

2. 开机将仪器预热数分钟，此时仪器的拉手应在拉近位置。等光源稳定后，显示数字不再变动时，即可测试。

3. 测透光率（拉手在拉近位置）：

校“0”：用黑板挡住积分球入窗，调节校“0”电位器至读数为“0”；

校“100”：取出黑板，调节校“100”电位器至读数为“100”；

校“0”校“100”反复几次，使读数稳定为止。

测试：放上样品，所得数据即为透光率（%）。

4. 测雾度：

校“0”：当拉手在推开位置，样品室无样品时，调节校“0”电位器至读数为“0”；

校“100”：拉手在拉近位置，样品室放上样品，调节校“100”电位器至读数为“100”；

校“0”校“100”反复几次，使读数稳定为止。

测试：放上样品时，将反射板拉手置推开位置，所得读数即为雾度值（%）。

· 仪器的维修和保养 

1. 仪器应置于干燥洁净的室内，尤其应注意湿度、烟雾对雾度的影响；

2. 被测样品表面应清洁，必要时溶剂或洗涤剂擦清，干透，或用软笔去灰；

3. 随机所附雾度片系表面散射处理，易受潮气、湿度、油污、灰尘等影响，清洗时用棉花球分别沾蒸馏水、酒精、香蕉水反复清擦数次，数据不再变时，即为清洗完好。

4. 更换卤素灯的方法：打开后盖，将卤素灯上的两个坚定螺钉松开，向上拔取旧灯，更换新灯后，紧固螺钉。

注意：灯丝高度调节到积分球入射窗处光斑均匀为止；新灯取拿应用纸包一下，或戴上棉纱手套操作，防止手印沾上。

· 常见故障及其处理方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	仪器光源不亮
	1. 灯坏

2. 保险丝断

3. 电源开关坏

4. 恒流电路坏
	1．换灯
2．换保险丝
3．换开关
4．送检修站维修

	校零校不到零
	1． 电位器坏
2． 运放坏
	1．送检修站维修
2．送检修站维修

	校不到“100”
	1． 灯老化
2． 电位器坏
3． 滤色片发霉
4． 积分球沾灰
	送检修站维修

	同一样品复测重复性不好
	1． 光源不稳
2． 运放不良
	送检修站维修









































PAGE  
1

