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MC016-WSB-L数字显示白度计
· 仪器的用途及特点

MC016-WSB－L数字显示白度计用于直接测量表面平整的物体或粉末的白色程度，是专为测量纸张、塑料、淀粉、食用白糖及建筑材料的兰光白度而设计的。

根据选用兰光滤色片的波长可满足GB5950、GB2913、GB8940·1等的要求。

　该仪器采用滑筒式样品架，液晶数字显示，手动校正，有操作方便， 读数稳定可靠实用的特点。

· 仪器的使用环境

室温：10℃ ~ 30℃；

相对湿度不大于85%；

无腐蚀性气体；

无强烈电磁场干扰；

无直接照射的阳光；

仪器不应受到影响使用的振动；

电源：电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

· 仪器的主要技术指标和规格
45/0 照明接收方式

兰光中心波长457nm
硅光电池接收

测量范围：　0 %~ 120 %
零位校正：　电位器手动

标准值校正：电位器手动

显示方式：　LCD　3 eq \o(\s\do-9(１),\s\do 0(－),\s\do 9(２))位

准确度：　　优于±1.5（%）

重复性：　　优于　0.3 (%)
稳定性：　　优于±1（%）

最小读数：  0.1（%）

· 仪器的操作方法

仪器的使用操作程序是：

开机预热－校零校标－测试样品－关机

1. 开机预热20分钟。

2. 按下仪品座，将校零黑筒放入，轻轻地将样品座上升至测量口，等显示值稳定后，调整“校零”电位器，使仪器显示值“0”。器的样

3. 按下样品座，将校零黑筒取下，将校正用参比白板放在样品座上，轻轻地将样品座上升至测量口，等显示值稳定后，调整“校正”电位器，使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。

4. “校正”和“校零”电位器在电路上有相关性，故重复5.2和5.3步骤数次，到不需调整“调零”与“校准”旋钮（允差2个字），即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值，此时仪器已校准完毕。

5. 按下滑筒，装上待测的样品，轻轻地将样品座上升至测量口，所显示的示值即为样品白度。

6. 对于连续测试，且对比程度要求的样品的测试，应该定时用参比白板校准仪器，以消除仪器的漂移量影响。

7. 试样测试完毕后，按下仪器背面的电源开关，关断仪器电源，稍等冷却后，即用仪器的防尘罩将仪器盖好。

· 仪器的维修及保养

1. 仪器应放在干燥通风处，防止潮气侵蚀，尽可能在20℃的工作环境中，使用仪器，搬动仪器应小心轻放，避免震动。

2. 光源积灰或损坏，可打开机壳进行擦净或更换。

3. 如果仪器发生元件损坏或其它故障，应按电原理图详细检查或函告我厂，由技术服务站维修人员进行检修。

· 常见故障及其处理方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	仪器光源不亮
	1． 灯坏
2． 保险丝断
3． 电源开关坏
4．恒流电路坏
	1．换灯
2．换保险丝
3．换开关
4．送检修站维修

	校零校不到零
	1． 电位器坏
2． 运放坏
	1．送检修站维修
2．送检修站维修

	校标校不到校正值
	1． 电位器坏
2． 运放坏
3． 滤色片发霉

4． 灯老化
	送检修站维修

	同一样品复测重复性不好
	1． 光源不稳
2． 运放不良
	送检修站维修









































PAGE  
1

