[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC016-WXG-4圆盘旋光仪
用途及适应范围
MC016-WXG-4圆盘旋光仪使用于化学工业、医院、高等院校和科研单位，用来测定含有旋光性的有机物质，如糖溶液、松节油、樟脑等几千种活性物质，都可用旋光仪来测定它们的比重、纯度、浓度与含量。
例如：
用于食品工业：检验含糖量和测定食品调味品之淀粉含量；
用于临床及医院：测定尿中含糖量及蛋白质；
用于糖厂：检验生产过程中糖溶液浓度；
用于药物香料工业：测定药物香料油之旋光性；
用于高等院校：教学实验。
主要技术参数
1. 旋光度测定范围：         -180°∽+180°
2. 度盘格值：               1°
3. 度盘游标读数值：         0.05°
4. 放大镜放大倍数：         4*

5. 单色光源（钠灯）波长：   589.44mm

6. 试管长度：               100mm、200mm各1支
7. 仪器使用电源：
  电源电压：               AC220V±22V，50HZ±1HZ

  工作电流：               1.3A

放电功率：               20W

稳定时间：               5min

8. 仪器重量：               5kg

9. 仪器外形尺寸：           540mm*220mm*380mm

仪器工作条件
1. 温度：                   5℃∽35℃
2. 相对湿度：               不大于85%

3. 电源：                   AC220V±22V，50HZ±1HZ

4. 环境条件：               室内无腐蚀性气味；
                            仪器不应受到影响使用的振动；
                            半暗室或避免阳光直接照射。
使用方法
1. 准备工作
1）先把预测溶液配好，并加以稳定和沉淀；
2）把预测溶液盛入试管待测。但应注意试管两端螺旋不能旋得太紧（一般以随手旋紧不漏水为止），以免护玻片产生应力而引起视场亮度发生变化，影响测定准确度，并将两端残液揩拭干净；
3）接通电源，约点燃10min，待完全发出钠黄光后，才可观察使用；
4）检验度盘零度位置是否正确，如不正确，可旋松度盘盖四只连接螺钉、转动度盘壳进行校正（只能校正0.5°以下）,或把误差值在测量过程中加减之。
2. 测定工作：
1）打开镜盖，把试管放入镜筒中测定，并应把镜盖盖上和试管有圆泡一端朝上，以便把气泡存入，不致影响观察和测定；
2）调节视度螺旋至视场中三分视界清晰时止；
3）转动度盘手轮，至视场照度相一致（暗现场）时止；
4）从放大镜中读出度盘所旋转的角度；
5）利用前述公式，求出物质的比重、浓度、纯度与含量。
仪器之保养
1. 仪器应放在空气流通和温度适宜的地方，并不宜低放，以免光学零部件、偏振片与受潮发霉及性能衰退；
2. 钠光灯管使用时间不宜超过4h，长时间使用应用电风扇吹风或关熄10~15min，待冷却后再使用。灯管如遇有只红光不能发黄光时，往往是因输入电压过底（不到220v）所致，这时应设法升高电压到220v左右；
3. 试管使用后，应及时用水或蒸馏水冲洗干净，揩干藏好；
4. 镜片不能用不洁或硬质布、纸去揩，以免镜片表面产生道子等；
5. 仪器不用时，应将仪器放入箱内或用塑料罩罩上，以防灰尘侵入；
6. 仪器、钠光灯管、试管等装箱时，应按规定位置放置，以免压碎；
7. 不懂装校方法，切勿随便拆动，以免由于不懂校正方法而无法装校好。遇有故障或损坏,应及时送制造厂或修理厂整修，以保持仪器的使用寿命和测定准确度。
常见故障及其处理方法
	故障现象
	原因分析
	处理方法

	开机钠灯不亮
	1 电源开关坏
2 保险丝断
3 钠灯坏
4 整流器坏
5 无电源输入
	1 调换开关
2 调换保险丝
3 调换钠灯
4 调换整流器
5 检查外电路

	钠灯亮，但光暗，视场不清晰
	1 钠灯老化，内胆发黑
2 望远目镜表面有油污
	1 调换钠灯
2 擦净望远目镜

	故障现象
	原因分析
	处理方法

	装入样品后视场不清晰

	1 测试管内有气泡
2 试管护片玻璃不清洁
	1 将试管内气泡移至凸起处
2 擦拭清洁

	测数不准超差

	1 测试管误差大
2 钠光灯波长不对
3 其他原因
	1 调换合格的测试管
2 调换钠灯
3 送厂修理

	调节度盘转动手轮无三分视场亮暗变化，只有满视场亮暗变化
	半玻片脱落
	送厂修理

	三分视场倾斜明显
	半玻片螺钉松
	不影响读数可继续使用，严重时送厂修理

	调节度盘转动手轮三分视场没有亮暗变化
	1 起偏镜失效
2 检偏镜失效
	送厂修理









































PAGE  
1

