[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC024-X-4显微熔点仪

用途

物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认该物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。

目视显微熔点测定仪是研究、观察物质在加热状态下的形变、色变及物质三态转化等物理变化过程的有力检测手段。

本仪器可用载波片方法测定物质的熔点、形变、色变等；也可用药典规定的毛细管方法测其熔点，尤其对深色样品，如医药中间体、颜料、橡胶促进剂等的熔点，并能自始自终观察到其熔化的全过程。

特点

1. 本仪器使用毛细管法进行测量。专利申请号：01132251  9

2. 根据特殊要求，本仪器也可用载波片——载波片法进行测量。

3. 本仪器采用LED数字显示熔点温度值。

4. 本仪器采用热台控制系统和显微镜组合成一体的结构，简单可靠，使用方便。

5. 升温速率连续可调。我们建议你采用1℃/分的升温速率测量熔点的温度值，在第一次使用时记录下1℃/分的升温速率时的波段开关和电位器的编号，则以后用此位置就能得到你的所要求的升温速率。并请注意（1）室温的影响；在同样波段开关和电位器的编号下，室温越低，升温速率越慢。（2）电子元件的影响：电子元件的老化，升温速率一定时，其电位器的编号会有所变化，只要进行微调即可。编号越大，升温速率越快。 

主要技术参数

1. 显微镜采用4倍物镜，10倍目镜

2. 测量范围：室温∽320℃
3. 测量精密度：室温∽200℃的误差±1℃
              200℃∽320℃的误差±2℃
4. 电源220V   50HZ   功率    80W

仪器结构原理

本仪器显微镜、加热台为一体结构，温度检测器为插入式使用方便，显微镜用来观察样品受热后的反映变化及熔化的全过程。

加热台用电热丝加热，并带有风机，可快速降温。

可用载波片法测量，也可用毛细管测量熔点。

操作方法

1. 对新购仪器，电源接通，开关打到加热位置，从显微镜中观察热台中心光孔是否处于视场中，若左右偏，可左右调节显微镜来解决。前后不居中，可以松动热台两旁的两只螺钉，注意不要那下来，只要松动就可以了，然后前后推动热台上下居中即可，锁紧两只螺钉。在做推动热台时，为了防止热台烫伤手指，把波段开关和电位器扳到编号最小位置，即逆时针旋到底。

2. 进行升温速率调整，这可用秒表式手表来调整。再秒表某一值时，记录下这时的温度值，然后，秒表转一圈（一分钟）时在记录下温度值。这样连续记录下来，直到你所要求测量的熔点值时，其升温速率为1℃/分。太快或太慢可通过粗调和微调旋钮来调节。注意即使粗调和微调旋钮不动，但随着温度的升高，其升温速率会变慢。

3. 测温仪的传感器上，把其插入热台孔到底即可，若其位置不对，将影响测量准确度。

4. 要得到准确的熔点值，先用熔点标准物质进行测量标定。求出修正值。（修正值=标准值- 所测熔点值），作为测量时的修正依据。注意：标准样品的熔点值应和你所要测量的样品熔点值越接近越好。这时，（样品的熔点值=该样品实测值+修正值）。

5. 对待测样品要进行干燥处理，或放在干燥缸内进行干燥，粉末要进行研细。

6. 当采用载——该玻片测量时，建议该盖玻片（薄的一块）放在热台上，放上药粉，再放上载波片测量。

7. 在数字温度显示最小一位（如8或7之间跳动时）应读为8.5℃。

8. 在重复测量时，开关处于中间关的状态，这时加热停止。自然冷却到10以下时，放入样品，开关打到加热时，即可进行重复测量。

9. 测试完毕，应切断电源，当热台冷却到室温时，方可将仪器装入包箱内。

常见故障及其处理方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	不升温
	1 1A保险丝断

2 波段开关扳到O位置

3 电热丝断
	换1A保险丝

波段开关顺时针最大位置

换电热丝

	显微镜内看不见像
	1 照明灯不亮

2 显微镜筒末对准光孔
	换照明灯

示意图松动，左右扳动直到看见像

	有升温，升温灯不亮
	升温灯坏
	换升温灯









































PAGE  
1

