[image: image3.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

        MC004- MP-2金相试样磨抛机说明书  
                           [image: image1.jpg]






  上海研润光机科技有限公司
                 电话： 021-58399346/58399347/58391850

传真： 021-58392291
手机： 13681915292 13482035069
Email：rockwei@yr17.net
                      地址：上海市浦东新区茂兴路90号仁恒广场13E 

                      网址：http;//www.yr17.net   www.yr17.com   www.shhw.net
重要注意事项和安全信息
当使用此磨抛机时，必须遵守这些安全事项，以免发生火灾.电击和人员伤害。

1. 阅读并理解所有使用规则。

2. 牢记电器使用常识。

3. 遵守产品上标注的和随产品提供的文件内的所有警告和规则。

4. 如果使用规则和安全信息发生了矛盾，服从安全信息。如果您不能解决矛盾，请向销售商或服务机构请求帮助。

5. 在清洁机器外表时，请拔下电源插头，不要使用清洁液或煤油，仅使用湿布清理本机。

6. 不要将设备放在不稳定的台面上，否则，设备落下，易引起严重损坏。
7. 不允许将任何物品放在电源，磨抛机上面。

8. 不要使墙上的电源插销板过载，以免导致火灾或电击。

9. 为避免电击的危险，不要分解磨抛机。如需修理，应请合格的维修技师修理。打开或拆下盖子会使您暴露在危险的电压或其它危险中，不正确性重新组装，会在以后的使用中发生电击。

10. 在下列情况下，从墙上拔下插头，并请合格的维修技师维修：

电源线，插头或连接电缆损坏或磨破。

按照规则操作磨抛机，但该机不工作。

磨抛机落下或机壳出现损坏。

磨抛机的性能出现突然明显的变化。
11. 仅允许调整使用说明书中提到的部件。

12. 保存好本手册。
磨抛机的用途与特性：
  本磨抛机为双盘台式机，适用于对金相试样进行预磨.研磨和抛光操作。是用户用来制作金相试样必不可少的设备。本机带有冷却装置，可以在预磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。该机左盘为研磨盘，右盘为抛光盘，可两人同时操作使用，该机使用方便，安全可靠，是工厂，科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

主要技术指标：

1.工作电压：220V   50Hz
2.研磨盘直径：Ø230mm   转速500转/分

3.抛光盘直径：Ø200mm   转速600转/分

4.电  动  机：YC7124. 370W

5.外 形 尺寸：700x600x280mm

6.重      量：50kg

结构特性概述：

1. 该磨抛机由底座.研磨盘.抛光盘和塑料压制的挡水罩组成。左盘为研磨盘.右盘为抛光盘。本机采用玻璃钢外壳，使该机在外观上更加美观大方。

2. 电动机固定在底座上；轴通过三角皮带传动；湮没盘（或抛光盘）套在轴上，由键带动而转动；开关直接固定在机身上；水砂纸置于研磨盘内；可移动的喷水管的流量由面板旋钮调节控制；废液可由塑料盘中的排水管排出。
安装方法：

1. 将该机外包装打开。

2. 除去机器四边泡沫包装，取出设备。

3. 将机器安放在无杂物且牢固的平面台上。

4. 接插好机器后面的进.排水管

5. 接好接地线

6. 研磨盘与抛光盘分别用纸盒包装，放在该设备底座下方，初次安装时将研磨盘和抛光盘取出，装在磨抛机左.右轴上，用橡胶锤将磨抛盘按轴向向下敲打至磨抛盘不松动为止。

7. 将电源插头插上220V电压的插座上，打开电源开关，按操作方法启动机器，检查运转是否正常。

8. 检查完毕，即可进行操作使用。

使用方法之一：研磨
1. 将水磨砂纸浸湿，平放在研磨盘中。

2. 打开左盘水开关，并调整好水流。
3. 开电源开关，使研磨盘逆时针方向旋转。

4. 将切割好的试样用力持住，并轻轻靠近砂纸，待试样和砂纸接触良好并无跳动时，可用力压住试样进行研磨。
5. 力度大约在不使研磨面因摩擦过热而烧伤组织为佳（大约2kgf）。

使用方法之二：抛光
1. 将带压敏胶的抛光织物粘贴在抛光盘上。如果是自制的抛光织物，则应平铺于抛光盘中。

2. 将外压圈压在抛光盘外圆上，从而固定住无压敏胶的抛光织物。

3. 将调制好的抛光剂涂于织物上。

4. 打开电源开关，使抛光盘转动，将研磨好的试样用力持住，并轻轻靠近抛盘，最初先将试样按向抛光盘的中心位置，边抛光边向外平移试样。
5. 操作中感觉织物粘性很大时，应将抛光剂在调稀一些。

6. 抛光织物有破损时，应及时更换，以免损坏试样。

初次使用本机时
   由于本机磨抛盘与传动轴为锥面连接，初次使用时，应用橡皮锤将双盘按轴向向下敲打至紧密配合为佳。否则，将影响本机的使用性能。
注意事项：
1. 本机必须良好接地，且接地装置可靠。

2. 进。排水管要求通畅，各连接部分不能漏水。

3. 每次操作完毕后，应做好设备的清洁保养工作

4. 当发现机器有异常声音时，应立即停机进行检查。







































PAGE  
2

