JX13B数据处理万能工具显微镜技术协议

品名：数据处理万能工具显微镜

型号：JX13B

一、技术参数

主机颜色：暗灰色

测量范围及相关尺寸

测量行程：X坐标     200mm

          Y坐标     100mm

测角目镜角度分划范围：0---360o

螺纹目镜角度分划范围：±7o
圆工作台角度分划范围：0--360 o
圆分度头角度分划范围：0--360 o
主显微镜立柱倾斜范围：±12°

顶针架最大夹持直径、长度：φ100mm长700mm

X、Y坐标数显当量：0.0002mm

分度值:

主显微镜立柱倾斜角度分度值:30′
 测角目镜角度分度值: 1′ 

轮廓目镜角度分度值:10′
圆工作台角度分度值:30″
圆分度头角度分度值:1′

圆工作台直径: φ213mm
平工作台尺寸:260*270mm

仪器外形尺寸:

长*宽*高:1300*1250*800mm

仪器重量:450Kg
二、主要附件

目镜：a、测角目镜    b、双向目镜      c、物镜：1*、3*、5*   d、顶针装置：顶针筒杆、外顶针、大小内顶针.（大： 1.5 mm；小：0.7mm）    e、方工作台    f、压板组  g光学定位器     h、 分度头    i、测刀     j、V形架 (为选购件)    k、 定焦杆      l、变压器  

三 、 主要附件的技术参数

（一）测角目镜：

分划板的刻线有：

1、 一个十字刻线；

2、 与十字刻线之一平行，对称分布着四条刻线与中线的距离为0.9mm。

3、 两条相交60°斜线与上述刻线成30°的交角。

（二）双向目镜：

双像目镜只能在3X物镜下使用。

双像目镜合像的误差：< 1um

双像目镜双像倍率差： < 0.05％

（具体操做由JX13B的使用说明书详细阐述）

（三）物镜：

物镜放大率、工作距离及视场直径：

	物镜放大率
	总放大率
	工作距离（mm）
	视场直径（mm）

	1×
	10×
	≈79
	≈20

	3×
	30×
	≈69
	≈6.7

	5×
	50×
	≈49
	≈4


（四）方工作台：

工作台尺寸：260×270mm。

承放工件的最大高度：140mm。

（五）光学定位器：

主要规格：

测杆垂直方向摆动范围：                      ±3°

孔径大于5 mm时，可测孔的最大深度          ≈15 mm

定位变动性：
＜1um

测力（N）：                                0.1±0.03

测量范围（mm）：                           5—200

（六）圆工作台：（选购）

用于分度与测定角度

最大测量直径：213mm
分度范围：360 o
分度值：30″

（七）测高装置：（选购）

1、测量范围：0-100mm

2、如果量块联合使用可扩大到150 mm
3、测微目镜分化值：0.001 mm
4、 外型尺寸：400×480×350 mm
5． 准确度（1+L/100）μm 其中L为测量长度（单位：mm）。

（八）、分度头

   分度头角度测量范围 ：0 o -360 o
    分度头角度分度值：1'
   分度头测量准确度：30″
（九）、测刀

   正测刀：0.9mm

   左测刀：0.9mm

   右测刀：0.9mm

（十）、变压器：6v 30w 

四、CAT2二维数据处理全中文软件

a. 采集功能：采集元素类型、点、线、圆和圆孤

b. 构建功能：采集的点构造直线、圆和圆孤

c. 组合计算功能：

1、“点”与“点”组合计算两点距及中点坐标

2、“点与线”组合计算点线距

3、“线与线求交”组合计算交点坐标及夹角

4、“线与线求中”组合，给出两直线的中线信息

5、“圆与圆”组合给出（相切、相交、相离）

6、“圆与直线”组合给出（相切、相交、相离）

d、形位公差分析处理功能：

1、圆的圆度和圆弧圆度

2、直线度测量

3、同轴度测量

4、对称度测量

5、位置度测量

6、螺纹测量

7、坐标平移旋转

8、极坐标变换

9、信息编辑。

电脑配置：清华同方品牌机，配置如下：

CPU

赛扬2.4G 

内存

256M 

硬盘

40G 

显示器
17寸彩显

显存

32M及其以上（若为集成显卡可不考虑）

软驱

一个

光驱

一个

五、仪器准确度：

（1+L/100）μm 其中L为测量长度（单位：mm），被测件与仪器温度差别不大于0.5℃，仪器室内温度20℃±2℃。

六、装箱单：

	序号
	名                    称
	单位
	数量
	备  注

	1
	微机型万能工具显微镜主机（包括纵、横向数字测量系统）
	台
	1
	

	2
	二维数据处理系统
	
	
	

	
	计算机（标准配置不含音响等附件）
	台
	1
	 

	
	打印机（包括接口电缆及电源线）
	台
	1
	 

	
	光栅信号转换器
	台
	1
	

	
	二维计算机辅助测试软件
	份
	1
	

	3
	电源变压器
	只
	1
	

	4
	电缆（主机部分）
	根
	2
	

	5
	顶针装置
	
	
	

	
	a. 顶针筒、杆
	件
	2
	

	
	b. 外顶针
	件
	2
	

	
	c. 大内顶针
	件
	2
	

	
	d. 小内顶针
	件
	2
	

	6
	测角目镜
	件
	1
	

	7
	平面工作台
	件
	1
	

	8
	测刀装置
	
	
	

	
	a. 测量刀(包括下列规格)
	
	
	

	
	左测刀（0.9毫米）
	件
	3
	

	
	右测刀（0.9毫米）
	件
	3
	

	
	正测刀（0.9毫米）
	件
	4
	

	
	b. 测量刀压板
	件
	4
	

	
	c. 垫铁
	件
	3
	

	
	d. 半透半反镜
	件
	1
	

	
	e. 检验量规
	件
	1
	

	9
	定焦杆
	件
	1
	

	
	V形支架
	
	
	选购件

	10
	反射照明装置
	套
	1
	

	11
	测角目镜照明装置
	件
	1
	

	12
	附加转动写字板
	件
	1
	

	13
	条型压板组
	件
	1
	

	14
	短螺杆压板
	对
	1
	

	15
	备用灯泡     6V 30W
	只
	4
	备用件

	
	             6V 2.1W
	只
	15
	备用件

	16
	工作台玻璃板
	块
	1
	备用件

	17
	分度头
	台
	1
	

	18
	光学定位器
	件
	1
	

	19
	双像目镜
	件
	1
	

	20
	防尘罩
	件
	1
	

	21
	物镜
	
	
	

	
	1×
	件
	1
	

	
	3×
	件
	1
	

	
	5×
	件
	1
	

	22
	技术文件
	
	
	

	
	主机使用说明书
	份
	1
	

	
	二维计算机辅助测试软件使用说明书
	本
	1
	

	
	光栅信号转换器说明书
	本
	1
	

	
	计算机、打印机随机资料
	套
	各1
	 

	
	产品出厂合格证
	份
	1
	

	
	产品装箱单
	份
	1
	

	23
	圆工作台
	件
	1
	选购件

	24
	测高装置
	套
	1
	选购件


七、售后服务：

1. 安装/培训/验收：到货后由需方书面通知供方到现场安装/调试/培训的具体时间，供方在一周内给予响应。供方免费派遣技术人员到现场进行安装/调试/培训。

培训：对操作者进行为期1天的使用/保养等方面的培训，使操作者基本掌握仪器的使用/保养及简单故障的处理方法。

验收：依据技术协议/清单及相关标准。

2. 本产品保修期为1年，在保修期内出现故障免费修理，对技术及质量问题12小时内答复，如需要现场维修则72小时内到达解决。终身维护。
八、其它事项：

1、该仪器验收标准按《GB3719-83》执行，安装调试完后，用户可根据该技术协议上的参数请当地检测部门核查验收。

2、仪器安装完毕现场进行人员培训，确保受训人员能合理、有效使用和维护仪器。
3、产品使用说明书随产品同时到达用户，全中文版本。

供方：                                 需方：

（盖章）：                          
（盖章）：

此协议仅供参考，具体内容根据客户情况不同，最终确定。

