	四、洛氏硬度计的简单介绍

	----洛氏硬度试验的特点是操作简单和迅速。由于洛氏硬度计操作简单，压痕不需要目镜来测量，所以工作效率较高。在一般的企业单位中应用相当广泛，但是它的精度不如布氏和维氏（在布氏或维氏450HBW左右，洛氏只有45HR，相差10倍。在世界上，科技发达的国家一般都采用布氏和维氏。）。洛氏硬度试验按最新的国家标准分为洛氏HR（9个标尺）表面洛氏N、T（2个标尺）塑料洛氏M、L、R（3个标尺），我将洛氏系列的各个标尺所对应的压头、负荷和适用情况列一个表这样方便大家查找和参考。见表三，
表 三


标 尺 

压 头

负 荷

标准块的硬度范围

适 用 举 例

A

金刚石压头
圆锥角为120度顶端球面半径0.2mm

588

（20~88）HRA

硬质合金、渗碳钢

D

980

（40~77）HRD

薄钢、表面淬火钢

C

1471

（20~70）HRC

淬火钢,调质钢,硬铸铁

F

钢球压头
直径为1.5875mm。

588

（60~100）HRF

退火铜合金,薄软钢

B

980

（20~100）HRB

软钢,铝合金,可锻铸铁

G

1471

（30~94）HRG

铜、镍、锌合金

H

钢球压头
直径为3.175mm。

588

（80~100）HRH

退火铜合金

E

980

（70~100）HRE

铝,镁合金,软钢,铸铁

K

1471

（40~100）HRK

铝,锌,铅,青铜,铍青铜

15N

金刚石压头
圆锥角为1200顶端球面半径0.2mm

147

（70~91）HR15N

氮化钢,各种薄钢板,渗碳钢,刀子和其他零件边缘部分和表面部分。

30N

294

（42~80）HR30N

45N

441

（20~70）HR45N

15T

钢球压头
直径为1.5875mm。

147

（73~93）HR15T

软钢，黄铜，青铜，铝合金等薄板。

30T

294

（43~82）HR30T

45T

441

（12~72）HR45T

M

钢球压头
直径为3.175mm。

980

（85~110）HRM 

硬塑料、硬橡胶，铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等。

L

1471

（100~120）HRL

R

直径为3.175mm。

588

（114~125）HRR

----从表中可以看到使用金刚石压头做试验的，相应的硬度较高，钢球的直径越大相对试件的硬度越低，还有试验力的大小，力越大被测试件的硬度越高。现在看一下标尺A、D和C这三个标尺在同一类中，都使用金刚石压头，但试验力不同适用的对象也不同，这要看客户的要求，被测试件的材料，热处理的情况而决定。再看一下15N、30N和45N这一类，它们使用的压头都是金刚石圆锥角压头，被测试件的对象也相同，只是试验力不同，标尺跟着不同，这不但要看客户的要求，重要的是看被测试件的具体情况来决定。标准块的硬度范围，从这一列中我们可以看到，你要测试的硬度越高，测试数值越小（这并不是数值大小来决定硬度的高低，硬度的高低只有在同一个标尺中可以比较大小，不同的标尺之间只有对照，其结果也只能参考，而不能作为其判定的硬度数据。），一般来讲大的数值往往是较低的硬度（在不同的洛氏标尺中，不是绝对的，仅供参考），我讲这一点只是便于大家能够容易记着。
----洛氏硬度计按其加载的形式可分为二种，手动和电动。HR-150A型手动洛氏硬度计、HBRV-187.5型布洛维硬度计和HD9-45型光学表面洛氏硬度计都属于手动的。HR-150DT型电动洛氏硬度计、HRM-45型电动表面洛氏硬度计、HRS-150型数显洛氏硬度计、HRMS-45型数显表面洛氏硬度计和HRSS-150型数显洛氏表面洛氏硬度计都属于电动的。手动形式的优点是结构简单，不需要用电，故障率低，维修方便。它的缺点是加荷、保荷和卸荷的时间控制不一定相同，影响硬度的误差。正确的加荷时间为（2~6）秒，保荷的时间为（5±2）秒，卸荷的时间为（2~3）秒，整个过程应平稳地推动手柄，使负荷均匀无冲击地加载和卸荷。电动形式的优缺点与手动的正好相反。
在洛氏系列的硬度计中HBRV-187.5型布洛维硬度计和HD9-45型光学表面洛氏硬度计再讲一下，这二种型号的硬度计中包含了布氏和维氏的试验。HBRV-187.5型布洛维硬度计共有7级试验力。三种试验方法，其中维氏硬度（HV）有二级试验力（30、100Kgf）；布氏硬度（HB）有三级试验力（31.25、62.5、187.5Kgf）；洛氏硬度（HRA、HRC、HRB）有三级试验力（60、100、150Kgf）。在使用中请注意：只有在使用维氏30Kgf时要将“0”号小砝码取下，在其余的试验中都要将小砝码安放在原处。HD9-45型光学表面洛氏硬度计中有30Kgf一级试验力能测试维氏硬度，在仪器的附件中已为你配备了维氏压头和测量显微镜。
	


